# 中国海洋大学聚焦离子-电子双束电镜采购项目采购需求

一、主要技术指标：

1.电子束系统：

1.1电子枪类型：肖特基场发射灯丝；

1.2分辨率：≤0.9nm@15KV，≤1.5nm@1KV；

1.3加速电压：范围不小于0.02kV～30kV，10V连续可调；

1.4束流强度：最大束流不低于20nA，束流稳定性优于0.2%/h连续可调；

1.5电子光学系统放大倍率：范围不小于12x-2000000x连续可调；

*1.6物镜系统：电磁/静电式物镜设计，无漏磁设计，对含铁等元素的磁性样品可进行高分辨成像；

★1.7电子光路具备色差校正设计或者单色器设计，在低电压下具有高分辨观察性能，能够直接观察不导电样品。

2.离子束系统：

2.1分辨率：≤3.0nm@30kV；

2.2放大倍率范围不小于：300x～500kx；

2.3加速电压范围不小于：0.5kV–30KV，10V可调；

*2.4束流强度：最大束流不低于100nA，需要提供不低于65nA束流加工的实例并标注加工材料类型，加工尺寸和时间；

2.5液态Ga离子源，离子源寿命不低于1500小时；

★2.6采用性能不低于Ion-Scupltor或Phoenix或Orage™高性能离子束镜筒，保证电子束离子束可以在任何模式下都能同时工作，实现实时观测；

2.7连续工作时间：Ga离子连续工作≥50小时才需进行Heating；

3.样品室和样品台：

3.1大样品仓，仓室内径≥330mm；

3.2具有≥18个附件/探测器接口；

*3.3六轴高精度超优中心全自动马达样品台或五轴高精度压电马达样品台：X、Y方向移动范围大于100mm，Z方向移动≥10mm，倾斜角度范围不小于70度，旋转尺寸360°；

3.4配套大尺寸样品交换室，保证快速换样及仓室内真空和清洁度；

4.探测器：

4.1样品室二次电子探测器；

4.2透镜内SE探测器；透镜内BSE探测器；

4.3样品室≥2个彩色CCD相机；

4.4样品束流探测器；

5.真空系统：

5.1完全无油真空系统；

5.2由机械干泵、磁悬浮涡轮分子泵和离子泵构成；

5.3电子枪真空度：<3×10-6mBar；

5.3样品室真空度可以达到10-4Pa~10-5Pa级；

5.4等离子清洗系统，针对样品室的样品及仓室的清洗，减少污染；

6.辅助气体注入系统：

6.1可进行Pt沉积；

6.2预留不同的接口，以便于后期的升级改造；

6.3每种气体配备独立的气体注入器，防止不同气体交叉污染；

7.冷却水系统：

7.1要求配备原厂空压机和冷却循环水系统，用于冷却镜筒或其它部件；

8.纳米机械手：

8.1集成式纳米机械手，可边操纵边观察；

8.2最小步长：XYZ方向≤5nm，工作范围不小于23mm×23mm×23mm，漂移精度优于：2nm/min；

9.控制系统：

9.1基于Windows 10操作系统的32位图形用户界面，键盘，鼠标；（不低于以下配置：CPU英特尔酷睿处理器，13代i7-13700，内存16G DDR5，独立显卡；硬盘大于等于1T，ssd固态硬盘，不少于2个千兆网口，内置WIFI6无线网卡）；

9.2图像显示：至少两台24英寸LCD图文显示终端；

9.3图像扫描最大像素不低于：32k×24k；

9.4带有旋钮控制面板键盘、鼠标,控制样品台的双轴遥感操作系统，可自动调节：电子枪对中、亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、倾斜补偿等；

9.5具有双通道功能，双屏幕显示不同探测器拍摄的图像；

9.6满足未来主机升级的扩展接口；

9.7配有相应的图形控制加工软件，可进行点、线、矩形、梯形、任意多边形、圆形和圆环等多种图形及其阵列的自动加工，实现微纳结构加工、截面观察、透射样品制备等多种应用；加工过程中与电子束之间无相互影响，可对加工过程实时观察，即实现边看边切；可完成自动连续切片和成像，实现数据三维重构与分析；

10.备品备件：

10.1备用UPS电源2台，主机延时不小于120分钟；

10.2纳米机械手针30根。

二、配件（附件）技术指标：

1. EDS能谱仪系统：

1.1探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥40mm2，高分子超薄窗设计；

1.2封闭式真空系统，无需借助SEM抽放真空；

1.3能量分辨率：

1.3.1 Mn Ka保证优于129eV（@计数率130,000cps）；

*1.3.2 F Ka保证优于64eV（@计数率130,000cps）；

1.3.3 C Ka保证优于56eV（@计数率130,000cps）；

1.4元素分析范围：Be4～Cf98；

1.5探测器可软件控制自动伸缩；

1.6具备元素实时刷新显示功能：可实时观测样品区域变化或者形态转变时，谱图spectrum的动态变化过程；

1.7具备元素面分布实时刷新显示功能：在样品台静止状态、移动及改变放大倍数时，均可实时显示电子图像、不同元素分布以及它们的叠加图；样品停止移动时，自动开启面分布图静态采集模式，得到更高清晰度的面分布图；

- EBSD电子背散射衍射系统：

2.1高速低噪音CMOS相机，分辨率不低于1244*1024，并能够与各主流型号的电镜良好配合，获得清晰菊池花样；

2.2 EBSD在线解析最高标定速度不低于600pps；

2.3探测器插入退出，最快速度：≥15mm/s，精度：≤10μm；

2.4采用专门定制的光纤传导系统，光通量远大于透镜模组，特别适合弱信号分析；

2.5采用主动式防碰撞传感器设计，在碰撞发生前探测器自动预警并后撤，起到保护EBSD作用；

2.6软件配置：

2.6.1操作软件采用多任务设计，可以同时并行数个任务，并支持分屏显示及远程控制；

2.6.2操作软件完全与能谱仪软件一体化，可根据能谱数据对EBSD花样进行预过滤，实现对未知相的相鉴定，实现能谱EBSD同时联机分析且不降速；

2.6.3配置HKL及ICSD海量晶体学数据库，数据容量不小于5万种；

2.6.4配置64位EBSD数据后处理软件包，和采集软件同一风格，包含且不限于如下功能：

（1）数据修饰；

（2）晶粒统计（尺寸、形态等）；

（3）晶界分析（特殊晶界、孪晶、CSL界面等）；

（4）应变分析（KAM，LAM，GROD，GOS等）；

（5）极图和反极图；

（6）校准EBSD分析时由于漂移导致的与电子图像产生的失真；

（7）母相重构功能；

3.离子减薄仪：

3.1离子源：两束独立可调节的全电磁线圈聚焦氩离子源，无永磁体，离子枪无任何耗材；离子束束流密度：≥10mA/cm2，可选择单个或者两个离子源工作，每个离子源都有独立法拉第杯直接检测电子束流值；

3.2加速电压范围：每支离子枪能量均包含100eV到10keV，满足高电压快速减薄，低电压精细修复；

3.3束斑尺寸：300μm到5mm，可连续调节；

3.4离子枪调节范围：不小于-15°~+10°；

3.5真空系统：两级真空系统：无油机械泵和不低于80L/s涡轮分子泵；

3.6用户界面：触摸屏内嵌式用户界面，具备配方式自动加工功能，同时具备黑匣子事件记录器，可记录仪器故障信息，为设备后续维修提供精准判断依据；

3.7样品台：能够水平360度连续旋转，同时可进行摇摆，减小离子束减薄时带来的窗帘效应；

3.8配备预换样室设计，换样时间小于1min；

3.9控制系统：不小于10英寸触屏设计，可实现配方编程控制；

3.10配备高倍CMOS相机，可对减薄过程进行实时观察；

3.11配备液氮冷台及控温系统，温度调节范围-170℃-室温连续可调，一次加注可持续制冷18小时以上，去除离子研磨时高温对样品的破坏。

注：

1.投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告,或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款按负偏离进行处理。

在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。

2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。

三、所含服务（如：安装调试、保修、技术培训、其他售后服务等）：

1.安装、调试与培训：在仪器到货前厂家派遣工程师携带专用设备对用户实验室的地面振动和环境杂散磁场进行免费的检测，并根据用户实际需求对安装场地进行必要的改造以满足设备安装使用需求；仪器到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供2名用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训；后期提供不少于3天的高级应用培训；

2.验收：实现系统成套联调并达到标书的技术要求；

3.保修期：保修期为安装验收合格之日起一年，在保修期外软硬件出现的问题，接到用户通知后2小时内给予答复，3个工作日内给与解决方案并到达用户现场解决问题；重大问题或其它无法立刻解决的问题应在1周内解决或提出明确的解决方案；

4.设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十年的零配件及消耗品的供应；

5.软件升级：在硬件支持的前提下，终身免费提供软件升级。